| 呼伦贝尔职业技术学院教学仪器设备项目申报表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系：化学与食品工程系 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） |
| 1 | 化学与食品工程系支持“工匠班”计划 | 紫外可见分光光度计 | 一、主要功能 1.标配专业分析软件，可实现定量测量、光谱扫描、多波长、动力学、时间扫描等功能，扫描图谱可以进行三维转换、求谱面积、加减谱线、求导等运算; 2.双组份测试功能：通过测混合物两个波长的吸光度，得到两条方程，自动计算出两个组分各自的浓度； 3.仪器样品池内的底部，设计有漏夜孔，洒落的液体可通过该孔自动流出； 4.主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳； 5.具有标准曲线校正、系数输入法、OD值输入三种定量法； 6.主机可直接连接投影仪、电视、鼠标、键盘等设备，方便操作和演示； 7. 所测数据，可通过U盘导出，导出的格式必须包含CSV、PDF，其他格式可选； 8.主机包含有性能验证功能，具有波长精度，波长重复性，光度精度，光度重复性，杂散光，分辨率验证功能，方便用户进行仪器性能验证; - 测光方式：比例双光束、双检测器; - 10.包含独立数据分析终端，具有专用数据分析功能软件和打印报告的功能。 二、设备参数 1.光源：氘灯&钨灯; 2.波长范围：190.0～1100.0nm 3.波长准确性：±0.1nm（D2，656.1nm）；±0.3nm（全波长） 4.波长重复性：≤0.1nm 5.光谱带宽：2nm 6.光度范围：-4～4Abs，0～400%T，0.000～9999.9(C) 7.光度准确性：±0.3%T(NIST930滤色片) 8.光度重复性：≤0.1%T 9.杂散光：≤0.03%T (220nmNaI,360nmNaNO2) ▲10.漂移：≤0.0003Abs/h(500nm,预热2h) 11.噪声：≤0.0008A@500nm，≤0.1%T@500 nm 12.基线平直度：±0.0008Abs 13.色散元件：全息光栅,1200L/mm ▲14.波长回转速度：10000nm/min | 2 | 台 | 32000.00 | 64000.00 |
|  | 合计 |  |  | 2 |  |  | 64000.00 |